# Załącznik nr 1 do siwz

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Zad. nr 1 - Lampa operacyjna – szt. 1

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED. | TAK |  |
|  | Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne. | TAK |  |
|  | Ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne | TAK |  |
|  | Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy lampy głównej oraz satelitarnej 200 W. Minimum 80 diod w kopule głównej oraz minimum 55 w kopule satelitarnej. Diody nowej generacji białe – nie dopuszcza się diod zielonych, czerwonych lub niebieskich | TAK |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach za pomocą sterylizowalnego, wymiennego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna każdej z kopuł nie większa niż 69 cm | TAK |  |
|  | Obudowa kopuł wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło | TAK |  |
|  | Kopuły przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez segmentową budowę – nie dopuszcza się lamp w kształcie pełnym | TAK |  |
|  | Lampa przystosowana do współpracy z system integracji Sali operacyjnej umożliwiająca sterowanie jej funkcjami poprzez dedykowany system integracji | TAK |  |
|  | Kopuła główna |  |  |
|  | Konstrukcja składająca się z minimum 6 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne | TAK |  |
|  | Natężenie kopuły głównej min. 160 klux | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie od min. 4.500 do 5.000 K | TAK |  |
|  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 30 cm | TAK |  |
|  | Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 96 | TAK |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 108 cm | TAK |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 50% | TAK |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 45% | TAK |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona w tzw. uchwyt brudny umieszczony na obwodzie lampy umożliwiający łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. | TAK |  |
|  | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu ramieniu stałego o min. 300° wokół mocowania głównego | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 335° wokół przegubu łączącego ramiona | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu o min. 280° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 20 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna | TAK |  |
|  | Włącznik lampy umieszczony na sterowniku mocowanym na przegubie oraz dodatkowo na pilocie bezprzewodowym | TAK |  |
|  | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diod rozlokowanych wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia. | TAK |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 60000h | TAK |  |
|  | Wielkość napromieniowania maksymalnie 580 w/m2 | TAK |  |
|  | Funkcja synchronizacji z kopułą satelitarną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu | TAK |  |
|  | Kopuła satelitarna |  |  |
|  | Konstrukcja składająca się z minimum 4 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne | TAK |  |
|  | Natężenie kopuły głównej min. 120 klux | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie od 3.500 do 5.000 K w min. sześciu stopniach | TAK |  |
|  | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm | TAK |  |
|  | Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 96 | TAK |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 115 cm | TAK |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 35% | TAK |  |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 40% | TAK |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona w uchwyt brudny umieszczony na obwodzie lampy poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyt wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. | TAK |  |
|  | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu ramieniu stałego o 360° wokół mocowania głównego | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 335° wokół przegubu łączącego ramiona | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu o min. 280° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 20 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu i z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna | TAK |  |
|  | Włącznik lampy umieszczony na sterowniku mocowanym na przegubie oraz dodatkowo na pilocie bezprzewodowym | TAK |  |
|  | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 6 diod rozlokowane wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia. | TAK |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min. 60000h | TAK |  |
|  | Wielkość napromieniowania maksymalnie 580 w/m2 | TAK |  |
|  | Funkcja synchronizacji z kopułą główną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu | TAK |  |
|  | Kamera |  |  |
|  | Kamera montowane centralnie na środku kopuły głównej w uchwycie sterylizacyjnym | TAK |  |
|  | Kamera w standardzie min. FULL HD | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 | TAK |  |
|  | Zoom optyczny min. 10x | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy 35W | TAK |  |
|  | Zakres pracy minimum od 10 do 800 mm od pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Automatyczny fokus | TAK |  |
|  | Funkcja obrotu | TAK |  |
|  | Kamera przystosowana do współpracy z systemem integracji Sali operacyjnej umożliwiająca sterowanie oraz nagrywanie obrazu poprzez dedykowany system integracji | TAK |  |
|  | Monitor |  |  |
|  | Lampa wyposażona w monitor medyczny min. 24” zamocowany na dodatkowym trzecim ramieniu wychodzącym wraz z ramionami kopuł z wspólnego zawiesia sufitowego | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia stałego o min 300° wokół mocowania głównego | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min 330° wokół przegubu łączącego ramiona | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu o min 280° na przegubie łączącym ramię monitora z ramieniem uchylnym | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy monitora 70W | TAK |  |
|  | Obudowa monitora z metalu lub stopów lekki – nie dopuszcza się obudowy z tworzywa | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. Full HD 1920x1080 | TAK |  |
|  | Klawiatura sterująca na monitorze z następującymi funkcjami: - włączenie/wyłączenie monitora – jeden przycisk, - przycisk dostępowy do menu wyboru źródła video do wyświetlania, - przycisk nawigacyjny w dół, - przycisk nawigacyjny w górę, - przycisk nawigacyjny w lewo, - przycisk nawigacyjny w prawo, - przycisk dostępowy do menu monitora | TAK |  |
|  | Funkcje monitora: - wybór źródła video, - wybór ustawień użytkowników, - funkcja korekty gamma, - funkcja wyboru temperatury barwowej, - funkcja redukcji szumów, - funkcja PIP oraz POP | TAK |  |
|  | Dwie niezależne kontrolki informujące o podłączeniu do źródła zasilania oraz włączenia monitora | TAK |  |
|  | Wejścia min: - DC IN – 24 V – 1 szt., - VGA – 1 szt., - DVI – 1 szt., - HDMI – 1 szt., - S-Video (Y/C) – 1 szt., - CVBS – 2 szt., - Pr/R – 1 szt., - Pb/B – 1 szt., - Y/G – 1 szt., - HS/CS – 1 szt., | TAK |  |
|  | Wyjścia monitora min.: - CVBS – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pilot bezprzewodowy |  |  |
|  | Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalający na min. sterownie następującymi funkcjami: - włączanie/wyłączanie lampy - wybór czaszy – główna lub satelitarna - regulacja intensywności świecenia - włączanie/ wyłączania funkcji endo - włączenie/wyłączenie kamery - zoom kamery - auto focus - obrót kamery | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | TAK |  |
|  | W wyposażeniu każdej kopuły po min. 2 uchwyty sterylizacyjne | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Wyrób klasy I | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012 dla producenta lampy – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | TAK |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | TAK |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy