Załącznik nr 2 do siwz

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Zad. nr 2 - Kolumna anestezjologiczna – szt. 2

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Sufitowa jednostka anestezjologiczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. | TAK |  |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo | TAK |  |
|  | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa z przewodami elastycznymi zakończonymi zaworami odcinającymi do podłączenia sztywnego z instalacją szpitalną. | TAK |  |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku jednoramiennym. | TAK |  |
|  | Zawiesie sufitowe posiadające regulację umożliwiające montaż i dostosowanie do wymaganej wysokości | TAK |  |
|  | Waga kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego max 160 kg | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 260 kg | TAK |  |
|  | Konsola |  |  |
|  | Konsola wykonana całkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania poszczególnych ścianek z palety RAL celem dostosowania jej do koloru sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Szkielet głowicy wykonany z aluminium anodowanego, przygotowany do malowania w kolorze z palety RAL. Głowica bez widocznych śrub i nitów, krawędzie głowicy zaoblone. | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w min. 6 ścian z możliwością montażu gniazd dystrybucyjnych. Każda ze ścian wyposażona w odrębną pokrywę demontowaną w łatwy sposób co umożliwia dostęp do gniazd elektrycznych i gazowych. Gniazda gazów medycznych zainstalowane na tylnej ścianie kolumny w dwóch rzędach, ułożenie gniazd kaskadowe. Gniazda elektryczne i teletechniczne na bocznych ścianach kolumny (łącznie 4 ścianki) odchylone o kąt 60 stopni w stosunku do płaszczyzny ściany przedniej oraz tylnej. | TAK |  |
|  | Dedykowany kanał dla instalacji gazów medycznych prowadzony wzdłuż wysokości głowicy. | TAK |  |
|  | Dedykowany kanał dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej prowadzony wzdłuż wysokości głowicy. | TAK |  |
|  | Gniazda gazowe montowane na ściance kanału z przewodami gazowymi umieszczone w jednym pionowym rzędzie | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne, wyrównania potencjału oraz teletechniczne montowane na ściance kanału z przewodami elektrycznymi w pionowym rzędzie | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru przez Zamawiającego konfiguracji montażu gniazd elektrycznych oraz gazowych – do wyboru montaż na ściankach bocznych, skośnych, tylnych. | TAK |  |
|  | Głowica zasilająca o wysokości min. 130 cm. Szkielet głowicy wykonany z aluminium anodowanego, przygotowany do malowania w kolorze z palety RAL. Głowica bez widocznych śrub i nitów, krawędzie głowicy zaoblone. | TAK |  |
|  | Szerokość głowicy 465mm (+/-5%), głębokość 225mm (+/-5%). | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu konsoli o min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA): 2 x O2 - tlen 2 x AIR - sprężone powietrze 2 x VAC - próżnia 1 x N2O - podtlenek azotu 1 x AGSS - odciąg gazów anestetycznych z zaworem inżektorowym | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. | TAK |  |
|  | Konsola wyposażona w manometry kontrolne gazów – po jednym dla każdego z rodzajów gazów | TAK |  |
|  | Konsola wyposażona w gniazda elektryczne: 8 x gniazdo elektryczne - gniazda zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli z sygnalizacją kontrolną LED – gniazda podzielone na min. Dwa obwody 8 x bolec wyrównania potencjałów – gniazdo nie wystające poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 2 mm 2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 – gniazdo zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli. | TAK |  |
|  | Ramię nośne |  |  |
|  | Poziome pojedyncze ramię nośne o długości min. 900 mm – wymiar liczony jako odległość od osi do osi obrotu | TAK |  |
|  | Przekrój ramienia prostokątny o wymiarach min. 230x110mm (+/-5%). Boki zaokrąglone, Profil ramienia wykonany ze stopu aluminium. Łożyska o dużym prześwicie min.fi 120mm zapewniające swobodne ułożenie przewodów. | TAK |  |
|  | Ramię wykonane z aluminium malowanego na kolor z palety RAL | TAK |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w hamulec pneumatyczny i cierny obrotu ramion (1 przegub) oraz w hamulec cierny obrotu głowicy zasilającej (1 przegub). Serwis oraz wymiana elementów hamulca pneumatycznego bez konieczności demontażu / zdejmowania kolumny. | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia względem zawieszenia sufitowego min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe konsoli |  |  |
|  | Głowica wyposażona w 1 x półkę pod aparaturę. Na wszystkich bokach półki zamontowane szyny DIN na drobny sprzęt. Na rogach półek zainstalowane odboje z miękkiego tworzywa. Bezstopniowa regulacja wysokości półek. Pod półką szuflada z możliwością | TAK |  |
|  | regulacji bezstopniowej wysokości o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady). |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie półki min. 40 kg | TAK |  |
|  | Druga półka pod aparaturę bez szuflady. Na wszystkich bokach półki zamontowane szyny DIN na drobny sprzęt. Na rogach półek zainstalowane odboje z miękkiego tworzywa. Bezstopniowa regulacja wysokości. | TAK |  |
|  | Uchwyt pomp infuzyjnych o długości min. 800 mm i obciążalności min. 50 kg | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Wyrób klasy IIb | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012 dla producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC – dołączyć do oferty dokument potwierdzający z niezależnej jednostki notyfikowanej | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | TAK |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | TAK |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu (karty katalogowe na wezwanie zamawiającego).

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne                          i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do siwz

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Zad. nr 2 - Kolumna chirurgiczna – szt. 2

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Sufitowa jednostka chirurgiczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. | TAK |  |
|  | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo | TAK |  |
|  | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa z przewodami elastycznymi zakończonymi zaworami odcinającymi do podłączenia sztywnego z instalacją szpitalną. | TAK |  |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku jednoramiennym. | TAK |  |
|  | Zawiesie sufitowe posiadające regulację umożliwiające montaż i dostosowanie do wymaganej wysokości | TAK |  |
|  | Waga kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego max 160 kg | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 260 kg | TAK |  |
|  | Konsola |  |  |
|  | Konsola wykonana całkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania poszczególnych ścianek z palety RAL celem dostosowania jej do koloru sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Szkielet głowicy wykonany z aluminium anodowanego, przygotowany do malowania w kolorze z palety RAL. Głowica bez widocznych śrub i nitów, krawędzie głowicy zaoblone. | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w min. 6 ścian z możliwością montażu gniazd dystrybucyjnych. Każda ze ścian wyposażona w odrębną pokrywę demontowaną w łatwy sposób co umożliwia dostęp do gniazd elektrycznych i gazowych. Gniazda gazów medycznych zainstalowane na tylnej ścianie kolumny w dwóch rzędach, ułożenie gniazd kaskadowe. Gniazda elektryczne i teletechniczne na bocznych ścianach kolumny (łącznie 4 ścianki) odchylone o kąt 60 stopni w stosunku do płaszczyzny ściany przedniej oraz tylnej. | TAK |  |
|  | Dedykowany kanał dla instalacji gazów medycznych prowadzony wzdłuż wysokości głowicy. | TAK |  |
|  | Dedykowany kanał dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej prowadzony wzdłuż wysokości głowicy. | TAK |  |
|  | Gniazda gazowe montowane na ściance kanału z przewodami gazowymi umieszczone w jednym pionowym rzędzie | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne, wyrównania potencjału oraz teletechniczne montowane na ściance kanału z przewodami elektrycznymi w pionowym rzędzie | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru przez Zamawiającego konfiguracji montażu gniazd elektrycznych oraz gazowych – do wyboru montaż na ściankach bocznych, skośnych, tylnych. | TAK |  |
|  | Głowica zasilająca o wysokości min. 100 cm. Szkielet głowicy wykonany z aluminium anodowanego, przygotowany do malowania w kolorze z palety RAL. Głowica bez widocznych śrub i nitów, krawędzie głowicy zaoblone. | TAK |  |
|  | Szerokość głowicy 465mm (+/-5%), głębokość 225mm (+/-5%). | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu konsoli o min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA): 2 x AIR - sprężone powietrze 2 x VAC - próżnia 1 x Co2 – dwutlenek węgla | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. | TAK |  |
|  | Konsola wyposażona w manometry kontrolne gazów – po jednym dla każdego z rodzajów gazów | TAK |  |
|  | Konsola wyposażona w gniazda elektryczne: 8 x gniazdo elektryczne - gniazda zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli z sygnalizacją kontrolną LED – gniazda podzielone na min. Dwa obwody 8 x bolec wyrównania potencjałów – gniazdo nie wystające poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 2 mm 2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 – gniazdo zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli. | TAK |  |
|  | Ramię nośne |  |  |
|  | Poziome pojedyncze ramię nośne o długości min. 900 mm – wymiar liczony jako odległość od osi do osi obrotu | TAK |  |
|  | Przekrój ramienia prostokątny o wymiarach min. 230x110mm (+/-5%). Boki zaokrąglone, Profil ramienia wykonany ze stopu aluminium. Łożyska o dużym prześwicie min.fi 120mm zapewniające swobodne ułożenie przewodów. | TAK |  |
|  | Ramię wykonane z aluminium malowanego na kolor z palety RAL | TAK |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w hamulec pneumatyczny i cierny obrotu ramion (1 przegub) oraz w hamulec cierny obrotu głowicy zasilającej (1 przegub). Serwis oraz wymiana elementów hamulca pneumatycznego bez konieczności demontażu / zdejmowania kolumny. | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia względem zawieszenia sufitowego min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe konsoli |  |  |
|  | Głowica wyposażona w 1 x półkę pod aparaturę. Na wszystkich bokach półki zamontowane szyny DIN na drobny sprzęt. Na rogach półek zainstalowane odboje z miękkiego tworzywa. Bezstopniowa regulacja wysokości półek. Pod półką szuflada z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady). | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie półki min. 40 kg | TAK |  |
|  | Druga półka pod aparaturę bez szuflady. Na wszystkich bokach półki zamontowane szyny DIN na drobny sprzęt. Na rogach półek zainstalowane odboje z miękkiego tworzywa. Bezstopniowa regulacja wysokości. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Wyrób klasy IIb | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012 dla producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC – dołączyć do oferty dokument potwierdzający z niezależnej jednostki notyfikowanej | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | TAK |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | TAK |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu (karty katalogowe na wezwanie zamawiającego).

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne                          i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy