Załącznik nr 3 do siwz

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Zad. nr 3 - Panel zasilający jednostanowiskowy –szt. 2

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |  |
|  | Poziomy panel zasilający nadłóżkowy posiadający mocowanie ścienne. | TAK |  |
|  | Panel, wykonany z naturalnego aluminium pokryty farbą proszkową w kolorze RAL (kolor do wyboru przez Zamawiającego), odporny na płynne środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
|  | Panel lakierowany na kolor z palety RAL wybrany przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru przez użytkownika kolorystyki dla poszczególnych kanałów | TAK |  |
|  | Konstrukcja panela wykonana z 2 równolegle połączonych ze sobą odrębnych kanałów, z których kanał dolny przeznaczony jest dla gniazd elektrycznych, teletechnicznych, systemu przyzywowego oraz oświetlenia miejscowego i nocnego, kanał górny przeznaczony jest dla punktów poboru gazów medycznych. | TAK |  |
|  | Kanał dolny z gniazdami elektrycznymi odchylony od płaszczyzny ściany o kąt 30 stopni, wyposażony w gniazda elektryczne i teleinformatyczne | TAK |  |
|  | Kanał dolny wyposażony w gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnią obudowy w formacie francuskim 45x45. Gniazda elektryczne i teletechniczne montowane w dodatkowym kanale montażowym w systemie bezśrubowym i zatrzaskowym. Kanał montażowy dla gniazd elektrycznych i teletechnicznych zamontowany wewnątrz kanału dolnego. Nie dopuszcza się gniazd nadbudowanych. | TAK |  |
|  | Panel bez oświetlenia | TAK |  |
|  | Kanał górny powinien posiadać punkty poboru gazów medycznych położone w płaszczyźnie prostopadłej do podłogi. | TAK |  |
|  | Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego muszą być wykonane ze sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów medycznych zgodnych z normą EN 7376. | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. | TAK |  |
|  | Doprowadzenie zasilania w media gazowe i elektryczne do jednego miejsca w panelu | TAK |  |
|  | Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu ze ściany | TAK |  |
|  | Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub awarii wyłącznie od frontu, czoła panelu. | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i elektryczne bez potrzeby demontażu jednostki medycznej | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania w kanałach instalacyjnych otworów pod urządzenia sygnalizacji przyzywowej lub innego wyposażenia – potwierdzić możliwość wykonania dowolnego kształtu wg wytycznych Zamawiającego | TAK |  |
|  | Głębokość panelu bez szyn sprzętowych 93,5 mm (+/- 5%) | TAK |  |
|  | Długość panelu min. 1800 mm | TAK |  |
|  | Wysokość panelu 205 mm (+/- 5%) | TAK |  |
|  | Wyposażenie na jedno stanowisko: |  |  |
|  | Wyposażenie panelu: - 3 x 230 V w module 45x45 mm – gniazdo białe - 3 x gniazdo wyrównania potencjału - 1 x RJ 45 cat. 6 - 1 x O2 - 1 x AIR - 1 x VAC Dowolne rozmieszczenie gniazd w dedykowanych kanałach wg wymogów Zamawiającego | TAK |  |
|  | Panel wyposażony na jedno stanowisko w szynę medyczną o wymiarach przekroju poprzecznego 25mm x 10mm o długości min. 800mm zainstalowana na czole panelu poniżej kanału gazów medycznych. | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Wyrób klasy IIb | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz 13485:2012 dla producenta – dokumenty dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC – dołączyć do oferty dokument potwierdzający z niezależnej jednostki notyfikowanej | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Firmowe materiały informacyjnej w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta celem prezentacji oferowanego wyroby w przypadku wątpliwości oraz niejasności co do oferowanych parametrów. | TAK |  |
|  | Zapewnienie przez Producenta lub autoryzowanego dystrybutora dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Zapewnienie przez autoryzowanego dystrybutora serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi oferowanego wyrobu (karty katalogowe na wezwanie zamawiającego).

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne                          i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy