Nr sprawy PCZ-NZP-382/2./20

Zał. nr 1 do siwz

Przedmiot zamówienia: dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego – szt. 1

Producent .....................................................................................................................

Model/Typ:............................................................................rok prod. ……………...

nazwa handlowa ……………………………………………………………………

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| L.p. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Tomograf nowy wyprodukowany w 2019 lub 2020 roku, nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK |  | Bez oceny |
| 2. | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 32 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, posiadający detektor minimum 16 rzędowy. | TAK |  | Bez oceny |
| 3. | Tomograf umożliwiający: - badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, -badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych, -akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych - badania wielonarządowe w zakresie min. 160 cm | TAK |  | Bez oceny |
| 4. | Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego: - deklaracja zgodności dla oferowanego typu tomografu, - zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego typu tomografu | TAK |  | Bez oceny |
| II. GANTRY i STÓŁ |
| . | Średnica otworu gantry [cm] | ≥ 70 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania ± 0,25mm | ≥ 220 kg |  | Bez oceny |
|  | Kamera zintegrowana do obserwacji zachowań pacjenta z funkcją zbliżenia widoku. | TAK/NIE |  | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |
|  | Wyposażenie stołu w: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, - pasy lub listwy unieruchamiające | TAK |  | Bez oceny |
| III. GENERATOR I LAMPA RTG |
|  | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≤ 80 |  | Bez oceny |
|  | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, jednocześnie w osiach x,y,z. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny prąd anody możliwy do zastosowania w protokole badania [mA] | ≥ 400 |  | Bez oceny |
|  | Liczba ognisk lampy rtg | ≥ 2 |  | Bez oceny |
|  | Powierzchnia małego ogniska lampy rtg [mm²] | Podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyczny wybór ognisk | TAK |  | Bez oceny |
|  | Odległość ognisko lampy rtg – detektor mniejsza od 100 cm | TAK/NIE |  | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |
| IV. SYSTEM SKANOWANIA |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor [s] | ≤ 0,8 |  | Bez oceny |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy rekonstruowanej z akwizycji wielowarstowej z maksymalną ilością warstw [mm] | ≤ 0,7 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym/helikalnym, bez przerwy na chłodzenie lampy [cm] | ≥ 160 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch | Min. od 0,6 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] | ≥ 50 |  | Bez oceny |
|  | Mozliwość rekonstrukcji pola obrazowania powyżej 50 cm | TAK/NIE |  | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | Min. 512x512 |  | Bez oceny |
|  | Matryca prezentacyjna | Min. 1024x1024 |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 50% charakterystyki MTF.[pl/cm] | ≥ 10 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny możliwy czas badania w trybie spiralnym [s] | ≥ 100 podać |  | ≥ 100 s-0 pkt. ≥ 200 s – 10 pkt. |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym przetwarzaniem tych samych danych surowych (RAW) oraz redukujący szum w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 50% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji wstecznej FBP | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rozwiązanie do redukcji promieniowania jonizującego, dedykowane do zwiekszenia ochrony w trakcie badania szczególnie wrażliwych narządów np. oczu, tarczycy, piersi, itp. | TAK, podać |  | Bez oceny |
| V. KONSOLA OPERATORSKA |
|  | Stanowisko operatorskie – konsola akwizycyjna. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["] | ≥ 19 " |  | ≥ 19"-0 pkt. ≥ 21"-5 pkt. |
|  | Możliwość pozycjonowania pacjenta i wybrania protokołu badania zdalnie bezpośrednio przy stole pacjenta i dowolnego miejsca w pokoju badań. | TAK/NIE |  | TAK-10 pkt. NIE-0 pkt. |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | ≥ 250000 |  | Bez oceny |
|  | Bezpośrednia rekonstrukcja warstw MPR bez konieczności wstępnej rekonstrukcji cienkich warstw aksjalnych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK |  | Bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment - Worklist | TAK |  | Bez oceny |
| VI. OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez oceny |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | Bez oceny |
|  | VRT (Volume Rendering Techique) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe z danych zbieranych przy dowolnym kącie gantry) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Synchronizacja akwizycji danych obrazowych z przebiegiem EKG | TAK/NIE |  | TAK-5 pkt. NIE-0 pkt. |
|  | Prezentacje cine | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, analiza skanu dynamicznego). | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych , z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych topogramu i wybranego protokołu badania | TAK/NIE Podać |  | TAK-10 pkt. NIE-0 pkt |
|  | Oprogramowanie usuwające obraz struktury kostnej i stołu z pozostawieniem struktury naczyniowej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do przesiewowej oceny wskaźnika uwapnienia naczyń wieńcowych typu calcium score | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna (bez udziału operatora tomografu) rekonstrukcja obrazu kręgów w badaniach kręgosłupa (automatyczne wykrycie i oznaczenie kręgów w obszarze badania dla prawidłowej pod względem anatomicznym rekonstrukcji obrazu). | TAK/NIE |  | TAK-10 pkt. NIE-0 pkt. |
|  | Automatyczna (bez udziału operatora tomografu) rekonstrukcja obrazu żeber w badaniach klatki piersiowej z wyświetleniem obrazu ponumerowanych żeber rozłożonych na płaszczyźnie. | TAK/NIE |  | TAK-10 pkt.NIE-0 pkt. |
|  | Automatyczne alarmowanie obsługi o możliwości przekroczenia dawki referencyjnej w danym badaniu (przed wykonaniem badania). | TAK |  | Bez oceny |
|  | Sprzężenie tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu min kl I zgodnie z CanOpen 425 | TAK |  | Kl.I i II– 0 pkt Kl III – 5 pkt Kl IV- 10 pkt |
|  | Dostawa serwera dawek z oprogramowaniem (bez ograniczeń czasowych/bezterminowa licencja) do monitorowania i raportowania poziomu dawek z dostarczanego aparatu TK. Oprogramowanie umożliwia: analizę statystyczna poziomu dawek ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki przedstawienie informacji dotyczących aktualnego wykorzystania aparatu : Liczba badań Liczba pacjentów Analiza czasu trwania badań wraz z filtracją badań „z” i „bez” środka kontrastowego. Dostawa platformy sprzętowej (fizycznej lub zwirtualizowej) o parametrach dedykowanych przez producenta. | TAK |  | Bez oceny |
| VII. SYSTEM PACS– 1 sztuka dla pracowni RTG i TK |
|  | Nazwa/typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | System PACS musi posiadać minimum 10 licencji umożliwiających podłączenie 10 urządzeń DICOM (konfiguracja węzłów DICOM) - dotyczy serwera PACS i dicom worklist | NIE |  | licencje pozwalające na podłączenie:10 urządzeń - 0 pkt., 15 – 5 pkt., bez limitu - 10 pkt. |
|  | System PACS musi umożliwiać zamawiającemu samodzielną konfiguracje nowych węzłów DICOM poprzez panel administracyjny | TAK |  | Bez oceny |
|  | System PACS musi posiadać licencje umożliwiającą zapisanie minimum 10TB danych obrazowych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Serwer PACS musi posiadać macież dyskową o pojemności minimum 4 TB netto z możliwością rozbudowy do 10TB poprzez instalacje dodatkowych dysków | TAK |  | Bez oceny |
|  | Serwer DICOM Modality Worklist | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zgodność ze standardem DICOM 3.0 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obsługa klas SOP: C-FIND, C-MOVE, C-GET | TAK |  | Bez oceny |
|  | Udostępnianie badań innym urządzeniom DICOM zgodnie z protokołem DICOM 3.0 (Query, Retrive) | TAK |  | Bez oceny |
|  | System PACS musi posiadać możliwość modyfikacji danych pacjenta np. w przypadku pomyłki przy wprowadzanych danych pacjenta | TAK |  | Bez oceny |
|  | System PACS musi posiadać możliwość „ręcznego” połączenia badania obrazowego DICOM z rekordem pacjenta, np. w momencie awarii listy roboczej DICOM | TAK |  | Bez oceny |
|  | System PACS musi posiadać możliwość stworzenia dowolnej ilości wirtualnych magazynów do przechowywania badań. Typy wirtualnych magazynów: - podręczny (do zapisu bieżących badań) - archiwalny (dla badań archiwalnych – dostęp online) System PACS musi mieć stały dostęp (online) do danych w magazynach. | TAK/NIE |  | Możliwość stworzenia dowolnej ilości magazynów-10 pkt. Możliwość stworzenia ograniczonej liczny magazynów-5 pkt. Brak możliwości tworzenia dodatkowych magazynów do przechowywania badań (jeden magazyn podręczy, jeden magazyn archiwalny)-0 pkt. |
|  | Obsługa routingu badań diagnostycznych w formacie DICOM: - na podstawie AET źródłowego - na podstawie AET docelowego - na podstawie Modalności | TAK |  | Bez oceny |
| VIII. SZSTEM ARCHIWIYACJI MEDZCYNEJ dla pracowni RTG i TK |
|  | Nazwa/typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | System archiwizacji medycznej musi składać się z minimum 1 macierzy dyskowej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dane muszą być zabezpieczone przy pomocy RAID (minimum n +1) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zdefiniowane zasoby system musi udostępniać przy pomocy następujących protokołów i interfejsów: SMB, iSCSI, FC, NFS | TAK |  | Bez oceny |
|  | System archiwizacji medycznej musi zapweniać minimum 4TB przestrzeni dyskowej | TAK |  | Bez oceny |
|  | System archiwizacj medycznej musi umożliwiac rozbudowę pojemności bez zakupu dodatkowych licencji. | TAK |  | Bez oceny |
|  | System musi posiadać możliwośc podłączenia kolejnej macierzy producenta i wykonania replikacji synchronicznej pomiędzy macierzami | TAK |  | Bez oceny |
|  | System archiwizacji medycznej musi umożliwiać kompresje danych w locie oraz deduplikacje danych po zakupieniu dodatkowych licencji | TAK |  | Bez oceny |
| IX. WDROŻENIE I DOKUMENTACJA |
|  | Wszystkie elementy oprogramowania PACS muszą być w języku polskim, z instrukcjami w języku polskim (dopuszcza się instrukcje w formie elektronicznej) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji dostarczonych urządzeń i oprogramowania oraz uruchomi wszystkie funkcjonalności systemu PACS. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji dostarczonych urządzeń i oprogramowania oraz uruchomi wszystkie funkcjonalności systemu PACS. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wykonawca po wdrożeniu przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania PACS. | TAK |  | Bez oceny |
| X. STACJA NAGRYWANIA BADAŃ dla pracowni RTG i TK |
|  | Komputer sterujący: |  |  |  |
|  | Procesor: minimum 2 rdzenie | TAK |  | Bez oceny |
|  | pamieć RAM: minimum 8GB DDR4 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dysk Twardy: minimum 240GB SSD | TAK |  | Bez oceny |
|  | Karta graficzna: umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minium Full HD 1920 x 1080 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Złącza USB: minimum 4 xUSB w tym 2 x USB 3.0 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obudowa umożliwiająca pracę w pozycji stojącej i leżącej, umożliwiająca postawienie monitora na obudowie | TAK |  | Bez oceny |
|  | Karta sieciowa: 10/100/1000 Mb/s | TAK |  | Bez oceny |
|  | Gwarancja: zgodnie z ofertą | TAK |  | Bez oceny |
|  | Monitor: minimum 21" umożliwiający wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum Full HD 1920 x 1080 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie komputera: Posiadające wsparcie producenta w zakresie aktualizacji umożliwiające przyłaczenie komputera do domeny Active Directory | TAK |  | Bez oceny |
|  | Klawiatura oraz mysz | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowania do nagrywania do posiadanego przez zamawiającego replikatora EPSON PP - 100 II: |  |  |  |
|  | System nagrywania badań w formacie DICOM 3.0 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Język interfejsu: Polski | TAK |  |  |
|  | System umożliwiający przypisania profilu wydruku do odpowiedniej etykiety na podstawie modalności, AET urządzenia źródłowego lub wirtualnego (brak ograniczeń ilości profili) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przeglądarka DICOM: Dowolna, zgodna z systemem Windows 7/10 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Na system musi zostać udzielona licencja bezterminowa, z możliwością przekazywania badań do nagrania z dowolnej liczby urządzeń, bez konieczności dokupowania dodatkowych licencji | TAK |  | Bez oceny |
|  | System musi przyjmować badania w formacie DICOM 3.0 poprzez sieć komputerową z dowolnego urządzenia medycznego | TAK |  | Bez oceny |
|  | System musi umożliwiać nagrywanie płyt w trybie dla badania i dla pacjenta (tak aby kilka badań jednego pacjenta można było nagrać na 1 płycie) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Etykieta musi zawierać minimum: |  |  |  |
|  | imię i nazwisko | TAK |  | Bez oceny |
|  | id pacjenta | TAK |  | Bez oceny |
|  | zakres i datę badania | TAK |  | Bez oceny |
|  | typ urządzenia z którego wysłano badanie (TK, CR itp..) | TAK |  | Bez oceny |
|  | nazwa urządzenia, z którego wysłano badanie | TAK |  | Bez oceny |
|  | zawartość dowolnego tagu DICOM z wysłanego badania | TAK |  | Bez oceny |
|  | System musi umożliwiać umiesczenie loga oraz danych placówki na etykiecie. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania musi mieć możliwość instalacji na dowolnych komputerach w sieci lokalnej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać wyświetlenie w interfejsie: |  |  |  |
|  | ilość zadań w kolejce, wraz z automatycznie odświeżaną listą zadań pozostałych do wykonania | TAK |  | Bez oceny |
|  | stan tuszy oraz ilość pozostałych płyt | TAK |  | Bez oceny |
|  | historię wykonywanych zadań (wbudowana wyszukiwarka) wraz ze statusem wykonania oraz wyszukiwaniem pacjenta minimum po nazwisku | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie musi mieć możliwość ustawienia czasu przez jaki przechowywana jest historia zadań | TAK |  | Bez oceny |
|  | zmiana profili wydruku | TAK |  | Bez oceny |
|  | anulowanie nagrywania | TAK |  | Bez oceny |
|  | zmiana priorytetu nagrywanego badania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Typ druku: Atramentowy | TAK |  | Bez oceny |
|  | Ilość napędów: 2 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Typ obsługiwanych nośników: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL | TAK |  | Bez oceny |
|  | Złącze komunikacyjne: USB 3.0 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pojemność pojemników wejściowych: 100 płyt | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczośc nadruku minimum : 1400 x 1400 dpi | TAK |  | Bez oceny |
|  | Waga: max 24kg | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pojemność pojemnika wyjściowego: 50 płyt | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oznaczenie: CD | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wyjmowania nagranych płyt bez przerywania procesu nagrywania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obszar nadruku/; 45-116 mm | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zużycie energii średnie: nie więcej niż 52W | TAK |  | Bez oceny |
| XI. STACJA LEKARSKA dla pracowni RTG i TK |
|  | Diagnostyczne Monitory Medyczne: |  |  |  |
|  | Ilość: 2 sztuki | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przekątna pojedyńczego monitor minumum: 24 " | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość minimalna: 1920 x 1200 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rodzaj: monitory kolorowe z możliwością wyświetlania obrazu w 10 bitowej skali szarości | TAK |  | Bez oceny |
|  | Jasność: minimum 400 cd | TAK |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji: 20 ms | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wejście sygnałowe: minimum 1x DVI, 1x Display Port | TAK |  | Bez oceny |
|  | Gwarancja: zgodnie z ofertą | TAK |  | Bez oceny |
|  | Komputer: |  |  |  |
|  | Procesor: minimum 4 rdzenie | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pamięć RAM: minimum 8GB | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dysk Twardy wykonany w technologii SSD o pojemnośći minimalnej 256GB | TAK |  | Bez oceny |
|  | Ilośc portów USB 3.0: minimum 2 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość podłączenia 3 monitorów w tym 2 monitorów medycznych oraz 1 monitora opisowego. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Komunikacja: Złącze RJ45 o przepustowości minimum 1Gb/s | TAK |  | Bez oceny |
|  | System operacyjny zalecany przez producenta komputera | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie radiologiczne |  |  |  |
|  | Funkcjonalności do oceny badań: | TAK |  | Bez oceny |
|  | · pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) | TAK |  | Bez oceny |
|  | · pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne). |  |  |  |
|  | elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). |  |  |  |
|  | Prezentacje Cine | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rekonstrukcje MIP, VRT. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | TAK |  | Bez oceny |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa | TAK/NIE |  | TAK 5 pkt, NIE 0 pkt. |
|  | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT | TAK/NIE |  | TAK 5 pkt, NIE 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie umożliwiające ocnę badań dwuenergtycznych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT umożliwiające pomiary zmian zgodnie z klasyfikacją WHO | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do synchronizacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania z co najmniej dwiema dodatkowymi stacjami lekarskimi pracującymi na zasadzie teleradiologii. | TAK |  | Bez oceny |
| XII. MIGRACJA DANYCH |
|  | Zamawiający wymaga migracji danych obrazowych z dotychczas posiadanego serwera PACS ALTERIS do nowego serwera PACS | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wszystkie koszty migracji danych ponosi wykonawca | TAK |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny czas migracji danych wynosi do 4 miesięcy od momentu podpisania umowy | TAK |  | Bez oceny |
| XIII. SERWER NA POTRZEBY SYSTEMU PACS |
|  | Obudowa: umożliwiająca pracę w pozycji stojącej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Procesor: 4 rdzeniowy dedykowany do zastosowań serwerowych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Chipset: rekomendowany przez producenta procesora | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pamięć RAM: minimum 16GB ram ECC | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zarządzanie: serwer musi być wyposarzony w moduł umożliwiający zdalne zarzadzanie serwerem na poziomie sprzetowym. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Sieć: serwer musi posiadać wbudowane minimum 2 karty Ethernet 10/100/1000Mb | TAK |  | Bez oceny |
|  | Płyta główna oraz obudowa wyprodukowana przez producenta serwera. |  |  | Bez oceny |
| XIV. INTEGRACJA |
|  | Zamawiający wymaga integracji dostarczonych rozwiązań z istniejącym systemem HIS (firmy Asseco). Zakres integracji musi umożliwiać obsługę radiologicznego systemu informacyjnego w dedykowanym module „Pracownia” w systemie amms (dotyczy pracowni TK i RTG) oraz otwieranie obrazów w dedykowanych modułach Oddział i Gabinet w sysemie AMMS. Wszystkie koszty integracji ponosi Wykonawca | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zamawiający wymaga rekonfiguracji posiadanego sprzętu pracowni RTG do dostarczonego systemu. | TAK |  | Bez oceny |
| XV. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Jednołokowy wstrzykiwacz środka cieniującego zintegrowany z tomografem komputerowym | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zestaw firmowych fantomów serwisowych do kalibracji i testów podstawowych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi aparatu TK w formie elektronicznej i papierowej oraz instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia- w języku polskim - dostarczyć wraz z dostawą | TAK |  | Bez oceny |
|  | Moc podłączeniowa [kVA] | Podać |  | Bez oceny |
|  | Ilość ciepła emitowana do pomieszczenia badań w trakcie skanowania [kW] | Podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres temperatur pracy systemu [stopnie C] | Podać |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia– zawarte w cenie oferty | TAK |  | Bez oceny |
|  | Ciężar aparatu TK ze stołem pacjenta max. 2100 kg | podać |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej pomieszczeń przeznaczonych na pracownię TK | TAK |  | Bez oceny |
| XVI. SZKOLENIA |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia na własny koszt z zakresu obsługi urządzeń będących przedmiotem umowy, personelu wskazanego przez Zamawiającego. Szkolenie aplikacyjne personelu etap I, pierwsze badanie pacjentów – przez okres 7 dni od daty uruchomienia TK. Szkolenie będzie się odbywało w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu uzgodnionym z Wykonawcą. Etap II szkolenia będzie prowadzony w terminach uzgodnionych indywidualnie. | TAK |  | Bez oceny |
| XVII. GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |
|  | Okres gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia oraz oprogramowanie od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Gwarancja bezwarunkowa, bez limitu skanów i innych ograniczeń, co najmniej ……. miesięcy, przy czym gwarancja na jednotłokowy wstrzykiwacz środka cieniującego, co na najmniej 24 miesiące | TAK posdać |  | kryterium oceny ofert – waga 10 % |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzeń oraz oprogramowania na terenie Polski | TAK podać |  | Bez oceny |
|  | Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy zaoferowanych w zestawie. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji (podać ile ) – zawarte w cenie oferty | Podać |  | Bez oceny |
|  | W przypadku awarii urządzeń i oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia interwencji serwisowej w postaci przybycia na miejsce pracy urządzenia lub podjęcia naprawy zdalnej do 8 godz. od chwili otrzymania zgłoszenia. | TAK Max. 8 godzin |  | Bez oceny |
|  | Czas usunięcia usterki będzie wynosił do 24 godz. | TAK Max. 24 godz. |  | Bez oceny |
|  | W przypadku awarii „krytycznej” dostarczonych urządzeń i oprogramowania skutkującej brakiem możliwości wykonywania badań RTG i TK, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia awarii w czasie do 10 godz. | TAK Max. 10 godz. |  | Bez oceny |
|  | Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na każdą pisemną prośbę Zamawiającego przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie niezbędne kody loginy i hasła nieobjęte tajemnicą przedsiębiorstwa do wszystkich dostarczonych elementów urządzenia umożliwiające świadczenie usług serwisowych innym niż producent autoryzowanym lub certyfikowanym firmom serwisowym. Przed przekazaniem powyższych danych strony zobowiązują się podpisać niezbędną umowę licencyjną. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zamawiający wymaga bezterminowej licencji na użytkowanie dostarczonego wraz z urządzeniami oprogramowania oraz zagwarantowanie nadzoru autorskiego i serwisu dla dostarczonego oprogramowania w okresie gwarancji, a także po jej zakończeniu na podstawie odrębnej umowy. | TAK |  | Bez oceny |

Max ilość pkt. 115 – waga kryterium jakość: 30 %                Suma uzyskanych punktów-podać:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do przekazania wszelkich wytycznych wielobranżowych na bazie których Zamawiający wykona projekt architektoniczny budowlany i wykonawczy adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na pracownię TK co pozwoli uzyskać pozwolenie na budowę (przekazanie wytycznych do 7 dni od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia).

Aparat TK musi spełniać wymagania określone w:

1. Zarządzenie Nr 88/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zmienionym zarządzeniem Nr 91/2019/DSOZ dnia 16 lipca 2019 r., zmienionym zarządzeniem 132/2019/DSOZ                     z dnia 1 października 2019 r.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357 z późn zm.)

- system zarządzania dawką, połączony z systemami diagnostyki obrazowej, działający w sposób zintegrowany bez względu na rodzaj oraz producenta urządzeń generujących promieniowanie, zgodnie z wymaganiami dyrektywy unijnej 2013/59/EURA-TOM oraz ustawy z dnia 29 listopada 200 0r.Prawo atomowe (Dz. U. poz. 1792 z 2019 r. z późn. zm. )

……………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy