## STOLIK ZABIEGOWY 2 BLATY Z POGŁ
Załącznik nr 1 do siwz (wypełnić i załączyć do oferty)
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH
Zad. nr 3 - stolik zabiegowy (2 blaty) z pogłębieniem – szt. 1 urządzenie med. kl. I
Nazwa producenta: …………………………………………………………
Nazwa i typ: …………………………………………………………
Kraj pochodzenia: …………………………………………………………
Rok produkcji: ………………………………………………………..
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany-podać
1. | Stolik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
2. | Stelaż ze giętego profilu kwadratowego o przekroju min. 25x25 mm, z szynami instrumentalnym i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji. | TAK
3. | Stolik wyposażony w 4 kółka z odbojami o średnicy min. 100 mm, w tym 2 z blokadą | TAK, podać
4. | Stolik wyposażony w: 2 blaty o wymiarze 1100x500mm (+/- 20mm), z pogłębieniem. Górny blat dodatkowo zabezpieczony z 3 stron relingami zabezpieczającymi sprzęt przed zsunięciem wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, | TAK
5. | Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: -szerokość 1150mm (+/-20mm) -głębokość 500mm (+/-20mm) -wysokość 900mm (+/-20mm) | TAK, podać
6. | Wymiary powierzchni użytkowej blatu: -szerokość 1050mm (+/-20mm) -głębokość 450mm (+/-20mm) | TAK, podać
7. | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) | TAK, podać
8. | Rok produkcji | 2020
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.
Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
…………………………….
Podpis Wykonawcy

## PODEST OPERACYJNY
Załącznik nr 1 do siwz (wypełnić i załączyć do oferty)
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH
Zad. nr 3 - podest operacyjny jednostopniowy – szt. 3
Nazwa producenta: …………………………………………………………
Nazwa i typ: …………………………………………………………
Kraj pochodzenia: …………………………………………………………
Rok produkcji: ………………………………………………………..
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany-podać
1. | Podest operacyjny jednostopniowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
2. | Konstrukcja podestu wykonana z kształtowników min. 25x25 mm | TAK, podać
3. | Stopnie podestu pokryte materiałem antypoślizgowym | TAK
4. | Wszystkie nóżki z możliwością wypoziomowania. | TAK
5. | Wymiary: - szerokość: 480 mm (+/-20 mm) - głębokość: 320 mm (+/-20 mm) - wysokość: 220 mm (+/-20 mm) | TAK, podać
6. | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne). Wyrób medyczny kl. I. | TAK,podać
7. | Rok produkcji 2020 | TAK
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.
Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
…………………………….
Podpis Wykonawcy

## TABORET MAŁY
Załącznik nr 1 do siwz (wypełnić i załączyć do oferty)
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH
Zad. nr 3 - taboret mały – szt. 2
Nazwa producenta: …………………………………………………………
Nazwa i typ: …………………………………………………………
Kraj pochodzenia: …………………………………………………………
Rok produkcji: ………………………………………………………..
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany-podać
1. | Podstawa piecioramienna wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
2. | Średnica podstawy 600 mm ( +/- 20mm.) | TAK, podać
3. | Taboret wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min 50mm. W tym dwa z blokadą | TAK,podać
4. | Regulacja siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego sterowanym dźwignią ręczną w zakresie 480-600mm ( +/- 20mm.) | TAK, podać
5. | Średnica siedziska 350mm.( +/- 20mm.) | TAK,podać
6. | Siedzisko tapicerowane materiałem nieprzepuszczalnym, zmywalnym i odpornym na dezynfekcję ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego z minimum 15 kolorach | TAK, podać
7. | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne), | TAK
8. | Rok produkcji 2020 | TAK, podać
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.
Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
…………………………….
Podpis Wykonawcy

## TABORET DUŻY
Załącznik nr 1 do siwz (wypełnić i załączyć do oferty)
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH
Zad. nr 3 - taboret duży – szt. 2
Nazwa producenta: …………………………………………………………
Nazwa i typ: …………………………………………………………
Kraj pochodzenia: …………………………………………………………
Rok produkcji: ………………………………………………………..
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany-podać
1. | Podstawa piecioramienna wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
2. | Średnica podstawy 600 mm ( +/- 20mm.) | TAK, podać
3. | Taboret wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min 50mm. W tym dwa z blokadą | TAK,podać
4. | Regulacja siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego sterowanym dźwignią ręczną w zakresie 600-860mm ( +/- 20mm.) | TAK, podać
5. | Średnica siedziska 350mm.( +/- 20mm.) | TAK,podać
6. | Siedzisko tapicerowane materiałem nieprzepuszczalnym, zmywalnym i odpornym na dezynfekcję ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego z minimum 15 kolorach | TAK, podać
7. | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne), | TAK
8. | Rok produkcji 2020 | TAK, podać
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.
Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
…………………………….
Podpis Wykonawcy

## TABORET Z OPARCIEM
Załącznik nr 1 do siwz (wypełnić i załączyć do oferty)
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH
Zad. nr 3 - taboret z oparciem – szt. 4
Nazwa producenta: …………………………………………………………
Nazwa i typ: …………………………………………………………
Kraj pochodzenia: …………………………………………………………
Rok produkcji: ………………………………………………………..
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany-podać
1. | Podstawa piecioramienna wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
2. | Średnica podstawy 600 mm ( +/- 10mm.) Podstawa z podporą pod nogi. | TAK, podać
3. | Taboret wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min 50mm. W tym dwa z blokadą | TAK,podać
4. | Regulacja siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego sterowanym dźwignią ręczną w zakresie 600-860mm ( +/- 20mm.) | TAK, podać
5. | Średnica siedziska 350mm.( +/- 10mm.) | TAK,podać
6. | Taboret posiadający oparcie z możliwościa regulacji | TAK
7. | Siedzisko tapicerowane materiałem nieprzepuszczalnym, zmywalnym i odpornym na dezynfekcję ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego z minimum 15 kolorach | TAK, podać
8. | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne), wyrób medyczny kl. I. | TAK
9. | Rok produkcji 2020 | TAK
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.
Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
…………………………….
Podpis Wykonawcy

## STOJAK MEDYCZNY
Załącznik nr 1 do siwz (wypełnić i załączyć do oferty)
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH
Zad. nr 3 - stojak medyczny – szt. 4
Nazwa producenta: …………………………………………………………
Nazwa i typ: …………………………………………………………
Kraj pochodzenia: …………………………………………………………
Rok produkcji: ………………………………………………………..
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany-podać
1. | Stojak medyczny na kroplówki z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2250 mm (+/-20 mm) | TAK, podać
2. | Kolumna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 25/16mm. | TAK
3. | Głowica na 2 haczyki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK
4. | Stojak przystosowany do instalancji pompy infuzyjnej. | TAK
5. | Podstawa pięcioramienna wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 na kółkach o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą; | TAK, podać
6. | Średnica podstawy: 600 mm ( +/- 20mm) | TAK, podać
7. | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne), wyrób medyczny kl. I. | TAK, podać
8. | Rok produkcji 2020 | TAK, podać
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.
Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
…………………………….
Podpis Wykonawcy